LC系列 椭圆齿轮流量计

■ 概述 椭圆齿轮流量计是用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的容积式计量仪表。它具有量程范围大、准确度高、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装建议等诸多优点。适用于石油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生等部门的流量计量。 LCM型椭圆齿轮流量计装有指针和字轮累积装置，可现场直接显示流经管道内的液体流量和瞬时流量。在计数机构中附加发讯装置与电显仪表配套可实现累积、定量和瞬时流量远传集中控制。加装散热器或椭轮欠齿可测量高温、高粘液体。 不同的液体（酸、碱、盐、有机溶液等）流量计主体可选择不同的材质制造。 主体材质及代号：A-铸铁、E-铸钢、P-不锈钢 1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti。 ■ 结构与工作原理 椭圆齿轮流量计由流量变送器和计数机构组成。变送器与计数机构之间加装散热器，则构成高温型流量计。送变器由装有一对椭圆齿轮转子的计量室和密封联轴器组成，计数机构则包含减速机构、调节机构、计数器、发讯器。 计量室内由一对椭圆齿轮与盖板构成初月形空腔作为流量的计量单位。椭圆齿轮靠流量计进出口压力差推动而旋转，从而不断地将液体经初月形空腔计量后送到出口处，每转流过的液体是初月形空腔的四倍，由密封联轴器将椭圆齿轮转的总数以及旋转的快慢传递给计数机构或发讯器，便可知道通过管道中液体总量和瞬时流量。 ■ 主要技术参数 准确度等级……………………0.2、0.5 流量范围………………………（见表1） 允许基本误差（%）…….±0.2、±0.5 被测量液体温度（℃） 公称通径DN(mm)……………….10～100 常温型： -10～+80 公称压力PN（Mpa） 高温型：+80～+200 铸铁（A）、不锈钢（P）…1.0、1.6 被测液体粘度（mPa.s）…….0.3～200 铸钢（E）……………2.5、4.0、6.3 管道连接法兰……………JB78～79～59 表1 规格和流量范围 公称通径 DN(mm) 0.2级 0.5级 流量范围（m3/h） 流量范围（m3/h） 被测液体粘度（mPa.s） 被测液体粘度（mPa.s） 0.8-2 0.8-2 0.8-200 0.8-2 0.8-2 0.8-200 10 0.1-0.4 0.08-0.4 0.15-0.4 0.08-0.4 0.04-0.4 15 0.5-1.5 0.35-1.5 0.2-1.0 0.35-1.5 0.30-1.5 0.15-1.5 20 1-3 0.6-3 0.42-2.1 0.75-3 0.5-3 0.3-3 25 2-6 1.2-6 0.84-4.2 1.5-6 1-6 0.6-6 40 5-15 3-15 2.1-10.5 3-15 2.5-15 1.5-15 50 8-24 4.8-24 3.36-16.8 4.8-24 4-24 2.4-24 80 20-60 12-60 8.4-42 12-60 10-60 6-60 100 34-100 20-100 14-70 20-100 16-100 10-100 ■ 性能 流量计的高精密度计量与底压力损失特性可由下面误差和压力损失曲线展示出来。 ①航空汽油 0.7mPa.s ②水 1mPa.s ③轻柴油 5mPa.s ④变压器 20mPa.s 上面的流量误差曲线表明： 1、 流量计计量不同粘度液体时的示值误差趋向：粘度增高，误差也趋正。 2、 对某一种液体可用精度调节装置将流量计的误差曲线调整在O轴上下，使误差达到最佳值（详见七 误差调整）。 3、 在缩小流量量程比或在特定流量点上使用的情况下，可以提高流量计的准确度，流量计的误差可调整到±0.2%范围内。 ■ 外形尺寸 图4 椭圆齿轮流量计外形尺寸 图5 散热器外形尺寸 表2 铸铁流量计外形尺寸 公称通径DN L H A B D D1 N·φ 高温型 A* B* 10 150 100 165 210 90 60 4-φ14 15 170 118 172 226 95 65 A+160 B+160 20 200 150 225 238 105 75 25 260 180 232 246 115 85 40 245 180 249 271 145 110 4-φ18 A+300 B+300 50 340 250 230 372 160 125 80 420 325 315 433 195 160 8-φ18 100 515 418 370 458 215 180 表3 铸钢流量计外形尺寸 公称通径DN L H A B D D1 N·φ 高温型 A* B* 15 200 138 180 232 105 75 4-φ14 20 250 164 160 220 125 90 4-φ18 A+160 B+160 25 300 202 185 252 135 100 40 300 202 208 293 165 125 4-φ23 A+300 B+300 50 384 262 312 394 175 135 80 450 337 332 452 210 170 8-φ23 100 555 442 348 478 250 200 8-φ25 注：表2、表3中加*号者为加装散热器后高温型流量计A、B尺寸，其余不变。